荧光光谱实验

一、实验目的

1.理解荧光发光材料的激发与发射光谱。

2.理解荧光光谱仪的工作原理。

3.掌握荧光光谱仪的操作方法和样品制品方法。

二、实验原理

荧光光谱的原理基于物质对光的吸收和再发射过程。当物质吸收特定波长的光（激发光）时，其电子从基态跃迁到激发态。由于激发态不稳定，电子会迅速返回基态，同时以光的形式释放多余能量，这种发射的光就是荧光。

荧光光谱的特征主要取决于激发光的波长和强度，以及物质本身的结构。荧光光谱仪通过测量荧光的强度和波长分布，可以获取物质的分子结构信息、浓度以及环境特性。荧光光谱在化学分析、生物医学、材料科学等领域有广泛应用，例如用于检测生物分子、分析材料的光学性质等。

激发光谱是指能够使物质产生荧光（或磷光）的激发光的波长分布。简单来说，它记录了不同波长的激发光对物质的激发效率。通过扫描不同波长的激发光，测量在某一固定发射波长处的荧光强度，得到的曲线就是激发光谱。发射光谱是指物质在被激发后，发射出的光的波长分布。当物质吸收激发光后，其电子跃迁到高能态，然后返回基态时会发射光子。通过固定激发光的波长，扫描并测量物质发射光的强度随波长的变化，得到的曲线就是发射光谱。

三、实验仪器与构成

本实验使用的仪器是岛津RF-6000荧光分光光度计。荧光光谱仪主要由光源、单色器、样品池、检测器和数据处理系统组成。光源（如氙灯或激光器）发出激发光，经过激发单色器选择特定波长后照射样品。样品吸收激发光后发射荧光，荧光通过发射单色器分离并聚焦到检测器（如光电倍增管或电荷耦合装置）上，检测器将光信号转换为电信号并传输至数据处理系统进行分析，最终生成荧光光谱。

五、实验步骤

1.样品制备。对于固体样品，一般使用固体样品架固定。对于液体样品，一般放入石英池中。

2.打开荧光光谱仪，打开软件Labsolutions，连接仪器。

4.样品扫描。确保荧光强度在合适范围内，将样品放置于测试室内开始测量。测试好扫描参数，先扫描激发光谱，确定最佳激发波长；再扫描发射光谱，确定最强荧光发射波长。

六、数据处理及分析

1.将附件的荧光光谱数据用Excel或Origin作图。

2.对所得荧光光谱进行定性分析。

七、思考题

1.如何找到最佳激发波长和最强荧光发射波长？

2.荧光光谱适合来研究含有那些结构的物质？

| 荧光染料名称 | 最佳激发波长（nm） | 最强荧光发射波长（nm） | 适宜浓度（g/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 罗丹明B | ~550 | 570-620 | <3×10-3 |
| 亚甲基蓝 | ~655 | ~690 | ~3×10-3 |
| 刚果红 | 506-510 |  |  |